- 2023年实验室安全检查问题清单

- （一）共性问题责任清单

- 表1                      共性问题责任清单

| 序号 | 共性问题自查自纠内容 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级院系（部、处、所）层面 | 实验室安全责任体系建设是否健全 | 各二级院系（部、处、所） |
| 2 |  | 实验室安全管理细则、应急预案是否健全 | 各二级院系（部、处、所） |
| 3 |  | 实验室安全档案是否齐全 | 各二级院系（部、处、所） |
| 4 |  | 实验室安全人员是否明确 | 各二级院系（部、处、所） |
| 5 |  | 消防设施配备是否齐全，是否及时更新更换 | 保卫处 |
| 6 |  | 实验室安全信息化手段管理是否完善 | 国有资产与实验室管理处 |
| 7 | 实验室层面 | 实验室管理制度、应急预案是否上墙 | 各实验室 |
| 8 |  | 实验室准入制度是否健全或执行是否到位 | 各实验室 |
| 9 |  | 实验室安全管理员职责落实是否到位 | 各实验室 |
| 10 |  | 实验室安全检查及隐患整改落实是否到位 | 各实验室 |
| 11 |  | 实验室危险源辨识是否清楚、全面、完整 | 各实验室 |
| 12 |  | 实验场所环境是否达标 | 各实验室 |
| 13 |  | 实验室化学品（含危险化学品）管理是否到位 | 各实验室 |
| 14 |  | 实验室生物安全管理是否到位 | 各实验室 |
| 15 |  | 实验室特种设备管理是否到位 | 各实验室 |

- （二）个性问题责任清单

- 表2                 个性问题责任清单

| 高坪校区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室房号或位置 | 现场检查情况 | 责任单位 |
| 1 | 基础医学与法医学院 | 院系资料未归档整理；安全检查记录、隐患整改记录资料不健全，隐患整改未落实到位；带文号的相关管理制度不齐全；部分实验室缺乏应急药箱。 | 基础医学与法医学院 |
| 2 | 机能中心一楼 | 库房化学品的存储与使用未规范记录，且领取人与保管人为同一人，不严谨；应急喷淋装置未见检查记录卡。 | 基础医学与法医学院 |
| 3 | 机能中心所有实验室 | 实验室安全信息牌信息不齐全、不完善；未见实验室日常检查记录；特种设备未见运行记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等） | 基础医学与法医学院 |
| 4 | 病原中心教学实验室 | 垃圾未分类存放；实验室安全信息牌信息不齐全、不完善；未见实验室日常检查记录；特种设备未见运行记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 5 | 病原中心科研实验室 | 实验室安全信息牌信息不齐全、不完善；仪器设备缺乏警示标识，操作规程未上墙；未见实验室日常检查记录；应急喷淋装置未见检查记录卡；生物实验室未安装门禁，未见准入制度；特种设备未见运行记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 6 | 病原中心实验准备室 | 危化品柜内危险化学品未单独建账；过期化学品较多，未及时处置。 | 基础医学与法医学院 |
| 7 | 解剖中心实验室 | 部分实验室未张贴实验室安全信息牌；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 8 | 基础医学创新平台 | 实验室未张贴安全信息牌；部分配制试剂未张贴规范的标签；应急喷淋装置未见检查记录卡。 | 基础医学与法医学院 |
| 9 | 形态中心实验室 | 危险化学品未妥善保管，未使用相应的花絮陪你台账进行详细记录；实验室未张贴安全信息牌；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 10 | 分析中心一楼库房 | 石油醚等易燃化学品储量过多；无任何排气设施；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、应急预案等）。 | 药学院 |
| 11 | 分析中心一楼科研实验室 | 化学品柜未上锁，未见台账；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 药学院 |
| 12 | 分析中心二楼科研实验室 | 危险化学品未放进专用化学品柜；危废暂存区未张贴地标线、警示标识，废液桶未张贴标签；插线板陈旧且存在串联，未及时更换新国标；应急喷淋装置未见检查记录卡。 | 药学院 |
| 13 | 分析中心四楼科研实验室 | 仪器设备缺乏警示标识，相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 药学院 |
| 14 | 分析中心四楼准备室 | 甲醛、石油醚储量超标，未采取任何安防措施；危险化学品储存于普通试剂柜，未上锁；操作台面杂乱不卫生。 | 药学院 |
| 15 | 分析中心所有实验室 | 部分实验室未张贴安全信息牌或信息不完善、不规范；废液桶未张贴统一的标签；过期化学品未及时处置；试剂标签未张贴或信息不齐全不完善。 | 药学院 |
| 16 | 药学院 | 院系资料未归档整理；安全检查记录、隐患整改记录未整理归档，隐患整改未落实到位；带文号的相关管理制度不齐全；公共场所堆放器材物品过多；部分实验室缺乏应急药箱。 | 药学院 |
| 17 | 病原中心四楼实验室 | 实验室安全信息牌信息不规范、不完善；未见实验室日常巡检记录。 | 公共卫生学院 |
| 顺庆校区 |  |  |  |
| 序号 | 实验室房号或位置 | 现场检查情况 | 责任单位 |
| 1 | 科技楼二楼实验室 | 危险气体或设备未张贴警示标识；实验室内未安放生活垃圾桶；部分仪器设备未见运行记录。 | 科技创新中心 |
| 2 | 科技楼六楼分子影像室 | 插线板陈旧、串联，未及时更换；部分配制试剂未张贴规范的标签或标签信息填写不完善。 | 医学影像学研究所 |
| 3 | 科技楼六楼化学合成室 | 气瓶缺乏安全标识；化学品的存储与使用未规范记录，且领取人与保管人为同一人，不严谨。 | 医学影像学研究所 |
| 4 | 医学影像学研究所 | 资料未归档整理；安全检查记录、隐患整改记录未整理归档，隐患整改未落实到位；带文号的相关管理制度不齐全；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 医学影像学研究所 |
| 5 | 科技楼七楼转化医学研究实验室 | 气体钢瓶未安装安全帽；部分试剂标签信息不完善；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 医学检验学系 |
| 6 | 科技楼八楼神经疾病研究实验室 | 实验室垃圾未详细分类；化学品存放不规范；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 临床医学院·附属医院 |
| 7 | 科技楼十楼肝胆疾病研究实验室 | 超低温冰箱过多；插线板串联；部分仪器设备未见运行记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 临床医学院·附属医院 |
| 8 | 科技楼十一楼药物研究实验室 | 实验操作台面过于杂乱，桌面垃圾未清理；配制试剂未张贴规范的试剂标签；实验室安全信息牌不齐全或部分信息不完善；过期化学品未及时清理处置；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 药学院 |
| 9 | 科技楼十二楼形态研究实验室 | 部分配制试剂未张贴统一的试剂标签；未张贴安全信息牌；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 10 | 科技楼十三楼分子研究实验室 | 部分配制试剂未张贴统一的试剂标签；实验室内垃圾未分类；未张贴安全信息牌；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 11 | 临床实验大楼三楼麻醉科研实验室 | 实验环境较差，灰尘较多；废液暂存区未张贴警示标识，废液桶未张贴标签；仪器设备未张贴操作规程、警示标识；未见实验室日常检查记录；未见部分仪器设备运行记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 临床医学院·附属医院 |
| 12 | 临床实验大楼四楼检验实验室 | 实验室安全信息牌不齐全或部分信息不完善；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 医学检验学系 |
| 13 | 临床实验大楼七楼法医实验室 | 实验室安全信息牌不齐全或部分信息不完善；危险化学品未放进专用试剂柜；过期化学品未及时清理处置；准备室环境较差，未及时清理；门窗陈旧，存在安全隐患；未见实验室日常检查记录；相关管理制度未上墙（管理办法、准入制度、操作规程、废物处置、应急预案等）。 | 基础医学与法医学院 |
| 14 | 临床医学院·附属医院 | 院系资料未归档整理；安全检查记录、隐患整改记录不规范、不齐全，隐患整改未落实到位；带文号的相关管理制度不齐全；部分实验室缺乏应急药箱。 | 临床医学院·附属医院 |